МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ПУЛЮЯ ## Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв Метрологія, технологічні вимірювання та прилади #### Лабораторна робота №2 «Дослідження амплітудно – частотної характеристики чотиреполюсника.» Тернопіль 2015

Тема: Визначення амплітудно–частотної характеристики чотириполюсника.

Мета роботи:

- Вивчення будови і принципу роботи приладу Х1-40.

- Визначення полоси пропускання та знаходження коефіцієнта затухання коливань чотириполюсника за допомогою характериографа Х1-40.

Прилади і матеріали:

- Характериограф Х1-40;

- Генератор ГЧ-18;

- Чотиреполюсник.

- Вольтметр змінного струму Ф5053

- Частотомір Ч3-54

Теоретичні відомості.

З’ясуємо, що таке амплітудно – частотна характеристика системи. Якщо на вхід системи подати синусоїдальний сигнал з амплітудою “А”, тобто такий сигнал можна описати рівнянням:

X=A⋅sinωt,

де А – амплітуда вхідного сигналу;

 – циклічна частота,

то на виході отримаємо також синусоїдальний сигнал, який можна описати рівнянням

Y=a⋅sinωt+f,

а – амплітуда вихідного сигналу;

f – зсув по фазі.

Відношення амплітуди вихідного сигналу “а” до амплітуди вхідного сигналу “А” при зміні частоти  від нуля до нескінченності називається амплітудно – частотною характеристикою системи. Прийнято позначати амплітудно – частотну характеристику системи А().

Для характеристики приладів також використовують логарифмічну амплітудно – частотну характеристику

Lω=20⋅lgAω

одиницею вимірювання якої служить децибел (дБ).

Існує два методи експериментального визначення амплітудно – частотної характеристики системи:

- По точкам;

- За допомогою характериографа.

Перший спосіб дуже трудомісткий, оскільки потрібно для точної побудови характеристики змінювати частоту з малим кроком і кожен раз проводити вимірювання амплітуди сигналу, що зменшує точність одержаних результатів.

Другий метод значно простіший і забезпечує допустиму точність побудови амплітудно – частотної характеристики.

Загальний вигляд характериографа Х1-40 показано на рис.2.1.

Опис дослідної установки.

Характериографи використовуються при ремонті, повірці і налагоджуванні полосових фільтрів та дослідження їх амплітудно – частотних характеристик. Вони дозволяють проводити вимірювання коефіцієнта передачі чотириполюсника в залежності від частоти сигналу. Коефіцієнт передачі (підсилення) чотириполюсника дає можливість отримати його амплітудно – частотну характеристику як функцію частоти.

Прилад містить високочастотний ЧМ – генератор, конструктивно суміщений з осцилографічним індикатором. Частота ЧМ – генератора задається напругою, що подається від генератора розгортки, і тією напругою керується промінь електронно – променевої трубки по горизонталі. Вхід досліджуваного чотириполюсника підключається до ЧМ генератора і положення світлової плями на екрані трубки по горизонталі визначається однією і тією ж напругою генератора розгортки, то горизонтальну вісь можна калібрувати в одиницях частоти.

Якщо вихідна напруга ЧМ – генератора має незмінну амплітуду при її модуляції по частоті, то амплітуда напруги після чотириполюсника буде залежати від коефіцієнта передачі (підсилення) на кожній частоті, і на екрані електронно – променевої трубки можна буде спостерігати амплітудно – частотну характеристику чотириполюсника.

Сам екран, електронно – променева трубка розміщена з лівої сторони приладу (мал.1). Отвір для екрану  в передній панелі закритий захисним склом з масштабною сіткою.

Підсилювач вертикального відхилення вмонтовано нижче електронно – променевої трубки. Блок живлення розміщений в правій нижній частині приладу. Генератор ЧМ розташований в правій частині панелі приладу. Всі ручки управління приладом виведено на передню панель.

Порядок виконання роботи.

- Підготовка приладу Х1-40 до роботи.

  - Переконатись у відповідності положення перемикачів мережі приладу значенню напруги живлення, підключити кабель живлення до колодки і до мережі.

  - Вставити у відповідні гнізда вихідний ВЧ – кабель і вхідний кабель

  - Увімкнути прилад, поставити перемикач живлення в положення “Сеть” (при цьому повинна загорітися сигнальна лампочка), дати прогрітися приладу 1-2 хв.

  - Ручками: яскравість, фокус, зміщення по горизонталі, зміщення по вертикалі встановити необхідні параметри.

  - Поставити перемикач “Усил” в положення 1:1 (при цьому на екрані електронно – променевої трубки повинно з’явитися зображення власної частотної характеристики генератора).

  - Перевірити роботоздатність приладу на всіх частотних діапазонах. При несправності приладу повідомити викладача.

- Дослідження амплітудно – частотної характеристики чотириполюсника.

  - Скласти схеми по мал.2.

    - Під’єднати гніздо “Выход” характериографа Х1-40 до чотириполюсника.

    - Під’єднати вихід чотириполюсника до гнізда “Вход”.

    - Під’єднати вихід “0,1 – 1 V” генератора ГЧ-18 з входом “Внешняя метка” характериографа.

  - Підключити кабель живлення генератора ГЧ-18 до мережі і увімкнути перемикач “Сеть” (при цьому загориться сигнальна лампочка).

  - Зняти осцилограму.

    - Поставити перемикач “Калибр Лог” в положення “Лин”.

    - Встановити перемикач “Ослаблення дБ” в положення 30.

    - Встановити перемикачем “Калибр Измер.” режим “Входной”.

    - Перемикач “Полоса” поставити в позицію “Широкая”, а його регулятор в крайнє праве положення.

    - Перемикач “Період S” поставити на мітку 3.

    - Перемикач “Метки кГц” вимкнути (положення “Откл.”).

  - Визначення полоси пропускання.

    - Поставити перемикач “Метки кГц” в положення “Внешняя”.

    - Перемикач “Диапазон” генератора ГЧ-18 перемкнути в положення 11.

    - Переміщуючи ручку настройки частоти генератора ГЧ-18, добитися почергового співпадання мітки (сплеску) з початком, серединою і кінцем полоси пропускання. Одержані результати занести в табл.1.

    - Повторити виконання пункту 2.4.3 три рази.

    - Перемкнути перемикач “Период S” в положення “Ручная”.

    - Переміщуючи регулятор перемикача “Период S” аналогічно пункту 2.4.3., визначити полосу пропускання.

    - Повторити виконання пункту 2.4.6 три рази.

Обробка результатів.

- Визначити середні значення початку, кінця і абсолютного значення полоси пропускання і занести їх до табл.1.

- Зробити висновок та оформити звіт по роботі.

Звіт повинен містити:

- схему лабораторної установки;

- амплітудно – частотну характеристику чотириполюсника;

- результати вимірів і обчислень (табл.1);

- висновки по роботі.

Таблиця 1.

Визначення полоси пропускання.

| Режим | Автоматичний |  |  |  |  |  | Ручний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | wn, kHz | wa, kHz | wk, kHz | wn, cp, kHz | wa, cp, kHz | wk, cp, kHz | wn, kHz | wa, kHz | wk, kHz | wn, cp, kHz | wa, cp, kHz | wk, cp, kHz |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |